Партија 1

Tехничке карактеристике за мобилни дигитални РТГ апарат са Ц-луком

| Р. бр. | Минимални технички захтеви за набавку мобилног дигиталног РТГ апарата са Ц-луком који обавезно треба да садржи: | Испуњава |  | Подаци за понуђени уређај | Доказ о испуњености техничких карактеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА | НЕ |  |  |
| 1. | C-LUK |  |  |  |  |
| 1.1 | SID min. 95 cm |  |  |  |  |
| 1.2 | Orbitalna rotacija C-luka min. 115° |  |  |  |  |
| 1.3 | Aksijalna rotacija C-luka min. ± 180° |  |  |  |  |
| 1.4 | Horizontalno kretanje min. 20 cm |  |  |  |  |
| 1.5 | Motorizovano vertikalno kretanje min. 40 cm |  |  |  |  |
| 1.6 | Dubina C-luka min. 60 cm |  |  |  |  |
| 1.7 | Slobodan prostor C-luka po vertikalnoj osi min. 75 cm |  |  |  |  |
| 1.8 | Rotacija C-luka oko vertikalne ose min. ± 10° |  |  |  |  |
| 1.9 | Nožna pedala i ručni okidač za ekspoziciju |  |  |  |  |
| 1.10 | „Touch screen“ korisnički interfejs |  |  |  |  |
| 1.11 | Prikaz „live“ fluoroskopske slike na korisničkom interfejsu C-luka |  |  |  |  |
| 2. | Monoblok generator |  |  |  |  |
| 2.1 | Nominalna snaga min. 2 kW |  |  |  |  |
| 2.2 | Opseg vrednosti napona za pulsnu fluoroskopiju i digitalnu radiografiju – „snapshot“ min. 40 - 110 kV |  |  |  |  |
| 2.3 | Opseg vrednosti struje za pulsnu fluoroskopiju min. 0,2 – 6 mA |  |  |  |  |
| 2.4 | Maksimalna vrednost struje za digitalnu radiografiju – „snapshot“ min. 10 mA |  |  |  |  |
| 2.5 | Maksimalna vrednost pulse rate za pulsnu fluroskopiju min. 8 fps (impulsa u sekundi) |  |  |  |  |
| 2.6 | Programirani anatomski programi |  |  |  |  |
| 2.7 | Automatsko podešavanje struje i napona tokom fluoroskopije |  |  |  |  |
| 3. | RTG cev i kolimator |  |  |  |  |
| 3.1 | Vrsta fokusa: single max. 0.7 mm ili dual max. 0.7/1.5 mm |  |  |  |  |
| 3.2 | Toplotni kapacitet RTG cevi min. 900 kHU |  |  |  |  |
| 3.3 | Iris i slot kolimator sa rotacijom min. ± 90° |  |  |  |  |
| 3.4 | Virtuelna kolimacija bez zračenja |  |  |  |  |
| 3.5 | Ugrađen DAP (Dose Area Product) |  |  |  |  |
| 4. | Modovi rada |  |  |  |  |
| 4.1 | Pulsna fluoroskopija |  |  |  |  |
| 4.2 | Digitalna radiografija – „snapshot“ |  |  |  |  |
| 5. | Prijemnik slike |  |  |  |  |
| 5.1 | Svetlosni pojačavač min. 23 cm sa min. 3 vidna polja |  |  |  |  |
| 5.2 | CCD kamera matrice min. 1024x1024 piksela |  |  |  |  |
| 6. | Digitalni modul integrisan u samom C-LUKU |  |  |  |  |
| 6.1 | Jedan TFT monitor visoke rezolucije (min. 1920x1200 piksela) dijagonale min. 24 inča sa podeljenim prikazom slike ili dva TFT monitora visoke rezolucije (min. 1280x1024 piksela) dijagonale min. 19 inča, integrisani na samom C-luku, jedan za prikaz „live“ slike, drugi za prikaz referentne slike |  |  |  |  |
| 6.2 | Dubina digitalizacije min. 12 bita |  |  |  |  |
| 6.3 | LIH (Last Image Hold) |  |  |  |  |
| 6.4 | Arhiviranje podataka (slika) na Hard Disk min. 10.000 slika u martici 1024x1024, min. 12 bita |  |  |  |  |
| 6.5 | Arhiviranje slika na USB u JPG ili TIFF ili DICOM formatu |  |  |  |  |
| 6.6 | Zoom, Negativ-pozitiv inverzija, filteri za redukciju šuma, izoštravanje ivica objekta na snimku (edge enhancement ili ekv.) |  |  |  |  |
| 6.7 | Digitalna rotacija slike |  |  |  |  |
| 6.8 | Mogućnost mozaičnog prikaza 16 slika na monitoru |  |  |  |  |
| 6.9 | Transfer slike sa „live“ monitora na referentni monitor |  |  |  |  |
| 6.10 | Mogućnost nadogradnje DICOM 3.0 interfejsa |  |  |  |  |

Партија 2

Tехничке карактеристике апарата за ултразвучну дијагностику:

| Р. бр. | Минимални технички захтеви за набавку 2 апарата за ултразвучну дијагностику који обавезно треба да садржи: | ДА/НЕ | Доказ о испуњености техничких карактеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opšte karakteristike |  |  |
|  | Stacionarni digitalni kolor dopler ultrazvučni aparat najnovije generacije, na točkovima sa kočnicama, velike pokretljivosti, glavna jedinica maksimum 65 kg, ne portabl koncept. |  |  |
|  | Opšta radiološka merenja, abdominalna merenja, transrektalna merenja, ginekološka merenja, kardiološka merenja i analize, vaskularana merenja i analize, akušerska merenja i analize. |  |  |
|  | Tri aktivna priključka za sonde, ne računajući pencil konektor. |  |  |
|  | Tehnički napredan minimum 12-bitni digitalni Beam Former . |  |  |
|  | Dinamički opseg sistema minimum 210 dB. |  |  |
|  | Maksimalna dubina snimanja minimum 30 cm. |  |  |
|  | Minimum 15 "LCD monitor visoke rezolucije, mogućnost podešavanja po visini nezavisno od operativnog panela. |  |  |
|  | Operativna tabla podesiva po visini, sa mogućnošću zakretanja. |  |  |
|  | Integrisana potpuna QWERTY alfanumerička tastatura. |  |  |
|  | Minimum 4 USB priključka sa jednim koji se nalazi sa prednje strane ultrazvuka. |  |  |
|  | Minimalna frekvencija osvežavanja slike (frame rate) 740 frejmova/sec . |  |  |
|  | Mogućnost dodele izabrane funkcije merenja tasterima na tastaturi- kreiranje prečica. |  |  |
|  | Crno-beli video printer |  |  |
|  | Modovi rada |  |  |
|  | Minimalni modovi rada: B mod, M mod, Pulsed Wave (PW) Doppler with high PRF, Continuous Wave Mode (CW), Color Flow, Power Doppler. |  |  |
|  | Real Time Triplex mode. |  |  |
|  | TDI (Tissue Doppler Imaging)- mogućnost prebacivanja iz kolor moda u TDI mod tokom pregleda. |  |  |
|  | Neka od naprednih kolor dopler tehnika za bolji prikaz sporih protoka bez prelivanja: eFLOW, Fine Flow. Ukoliko ponuđena tehnika ne odgovara po nazivu ni jednoj od navedenih, dati kraće objašnjenje kojim treba pokazati da ponuđena tehnika predstavlja novi kvalitet. Ne priznaje se direkcioni „Power" dopler. |  |  |
|  | Napredne funkcije |  |  |
|  | Automatska optimizacija slike jednim pritiskom na dugme. |  |  |
|  | Automatsko trasiranje u realnom vremenu krive „PW" doplera sa prikazom merenja. |  |  |
|  | Angle Gain ili ekvivalent - mogućnost parcijalnog horizontalnog i vertikalnog pojačanja slike u B modu. |  |  |
|  | Prikaz trapezoidne slike prilikom korišćenja linearne sonde. |  |  |
|  | Needle Emphasis ili ekvivalent- pojačana vizuelizacija igle prilokom biopsije. |  |  |
|  | Adaptive Image Processing (AIP) ili ekvivalentna tehnika za generisanje optimalne slike promenom filtera zavisno od ulaznog signala, uključujući Speckle Reduction i Edge Enhancement. Navesti naziv tehnike. |  |  |
|  | DSD (Dynamic Slow-motion Display) ili ekvivalentna tehnika, mogućnost prikaza slike u realnom vremenu i "slow-motion" slike jedne pored druge. |  |  |
|  | Silky Imaging Processing (SIP) filter ili ekvivalent. Filter koji omogućava lakše razlikovanje granice između tkiva i efektivno uklanja artefakte. Navesti naziv tehnike. |  |  |
|  | Mogućnost priključenja Bi-plane, mikrokonveksnih, volumetrijskih, transezofagialnih i intraoperativih sondi. |  |  |
|  | Mogućnost nadogradnje na 4D sa Shade Imaging ili sličnom tehnologijom. |  |  |
|  | Sonde za prvi UZV aparat |  |  |
|  | Linearna sonda opsega frekvencija 4-11MHz ili šire, sa površinom za skeniranje između 35mm i 40mm i brojem kristalnih elemenata od minimum 192. |  |  |
|  | Konveksna sonda opsega 2-6 MHz ili šire ugla skeniranja minimum 60⁰. |  |  |
|  | Sonde za drugi UZV aparat |  |  |
|  | Linearna sonda opsega frekvencija 4-11MHz ili šire, sa površinom za skeniranje između 35mm i 40mm i brojem kristalnih elemenata od minimum 192. |  |  |
|  | Mikrokonveksna (“Finger-Grip”) intraoperativna sonda opsega frekfencija od 4-10MHz ili šire, ugla skeniranja minimum 65⁰. |  |  |

Партија 3

Tехничке карактеристике апарата за анестезију:

| Р. бр. | Минимални технички захтеви за набавку апарата за анестезију који обавезно треба да садржи: | ДА/НЕ | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опис |  |  |
| 1.1 | Aparat može da radi sa svim kategorijama pacijenata ( odrasli, deca ) |  |  |
| 1.2 | Aparat mora biti mobilan na kolicima |  |  |
| 1.3 | Aparat mora imati integrisan aspirator sa bocama za sekret kao i odvod viška narkoznih gasova |  |  |
| 1.4 | Aparat radi sa 3 gasa: O2, AIR i N2O |  |  |
| 1.5 | Interna integrisana baterija kapaciteta 120 minuta |  |  |
| 1.6 | Disajni ( kružni ) sistem sa grejačem |  |  |
| 1.7 | Ventilator može pomoću ambijentalnog vazduha vršiti mehaničku ventilaciju u slučaju nestanka svih medicinskih gasova |  |  |
| 1.8 | Aparat može raditi u režimima : konvencijalne i low flow anestezije |  |  |
| 1.9 | Aparat ima višekratni CO2 apsorber kapaciteta 1,5 L |  |  |
| 2. | Ventilator |  |  |
|  | Modovi ventilacije: |  |  |
| 2.1 | Manuelni |  |  |
| 2.2 | Spontani |  |  |
| 2.3 | Volume control |  |  |
| 3. | Podešavanje ventilatora: |  |  |
| 3.1 | Tidal volume 20-1400 ml |  |  |
| 3.2 | Frekvenca 4-60 bpm |  |  |
| 3.3 | Pinsp 5-60 cmH2O |  |  |
| 3.4 | Odnos I:E (inspirijum : ekspirijum ) 4:1 do 1:4 |  |  |
| 3.5 | Aparat dolazi sa sevofluranskim isparivačem |  |  |
| 4. | Monitoring aparata za anesteziju: |  |  |
| 4.1 | Expired Tidal Volume |  |  |
| 4.2 | Expired Minute Volume |  |  |
| 4.3 | Ppeak |  |  |
| 4.4 | Pmean |  |  |
| 4.5 | Pplat |  |  |
| 4.6 | PEEP |  |  |
| 5. | Alarmi aparata za anesteziju: |  |  |
| 5.1 | pritisak, volumen, FiO2 i dotok svežih medicinskih gasova |  |  |
| 6. | Hemodinamski pacijent monitoring koji se isporučuje u sklopu aparata za anesteziju: |  |  |
| 6.1 | Ekran minimalne dijagonale 15 inča osetljiv na dodir |  |  |
| 6.2 | Pacijent monitor može da radi sa svim kategorijama pacijenata ( odrasli, deca i neonatusi ) |  |  |
| 6.3 | Prikaz minimum 10 krivih istovremeno |  |  |
| 6.4 | 120 sati trendova |  |  |
| 6.5 | Pacijent monior poseduje internu integrisanu bateriju kapacitetea 3 sata |  |  |
| 6.6 | Monitor meri i inspiratornu i ekspiratonu koncentraciju gasova: O2, N2O, CO2 i anestetici |  |  |
| 7. | Uz monitor se isporučuje sledeći potrošni materijal : |  |  |
| 7.1 | Komplet za merenje EKG ( pet odvoda ), resp i HR |  |  |
| 7.2 | Komplet za merenje saturacije sa višekratnim senzorom za odrasle |  |  |
| 7.3 | Komplet za merenje NIBP za 3 višekratne manžetne različitih veličina |  |  |
| 7.4 | Komplet za merenje temeperature sa višekratnim senzorom |  |  |
| 8. | Uz aparat se isporučuje i pacijent set koji se sastoji od: |  |  |
| 8.1 | 5 kg konvencionale sode i 5 kg sode koja eliminiše mogućnost nastanka komponente A |  |  |
| 8.2 | 50 jednokratnih koaksijalnih pacijent creva |  |  |
| 8.3 | 50 antibakterijskih pacijent filtera |  |  |
| 8.4 | Sva oprema koja se isporučuje: aparat, pacijent monitor i pacijent set mora posedovati CE znak i mora biti registrovana u agenciji za lekove i medicinks sredstva ( ALIMS ) |  |  |